## 各室・エリアの要求水準
別紙１ 各室・エリアの要求水準
区分 |  |  | 基本事項 | [11 empty] | 空気調和設備 | [8 empty] | 衛生設備 |  |  |  |  | 電気設備 |  | 情報通信設備 |  |  | 実験設備 | [38 empty] | その他 |  |  |  | 維持管理 | ZEB試算 | 備考
番号 | 室名 | 階 | 環セ 衛研 共有 | 部課室1 | 部課室2 | 部屋用途 | 面積 | 室数 | 特殊室 | 利用想定人数 |  |  |  |  | 空調運転 |  |  |  | 設定温度 |  | 相対湿度 | 緊急強制排気 | 清浄度 | 給水 | 一般用排水 | 実験用排水 | 都市ガス | 給湯 | 実験用三相 | 非常電源 | 電話 | 情報・ＬＡＮ | テレビ接続端子 | ドラフトチャンバー |  |  |  |  | クリーンベンチ | 安全キャビネット | 局所排気装置 | 実験台 | 水回り |  |  |  | 特殊ガス設備及び特殊配管設備 | [25 empty] | 冷凍・冷蔵庫 |  |  |  | 清掃範囲 | コンセント消費対象室
[10 empty] | 常時滞在人数 | 使用時平均人数 | 最大人数 | 夜間人数 | 定員 | 常時 | 業務時間 | 連続運転 | 空調なし | 夏期 | 冬期 | [13 empty] | 酸・アルカリ | 酸処理 | 有機 | 生物 | 粉体 |  |  |  |  | 実験流し台 | 汚物流し | 手洗い | 流し台 | ヘリウム | ヘリウム＋酸素 | ヘリウム＋メタン | アルゴン | 純窒素 | 高純度窒素 | 窒素 | 純空気 | 圧縮空気 | 酸素 | 一酸化窒素 | 二酸化硫黄 | 二酸化炭素 | メタン | 水素 | アセチレン | プロパン | 硫化水素 | トルエン | 混合標準ガス | メチルメルカプタン | 一酸化炭素 | 液体窒素 | 液体アルゴン | 液化炭酸ガス | エア・バキューム | 冷凍庫 | 超低温槽 | 冷蔵庫 業務用 | 冷蔵庫 家庭用
- | - | - | - | - | - | - | ㎡ | 室 | - | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 年間 | 夏期 8:45～17:00 冬期 8:45～17:15 | 一定 期間 | - | ℃ | ℃ | ％ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 台 | 台 | 台 | 台 | 台 | 台 | 台 | ヶ所 | 台 | 台 | 台 | 台 | 台 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 台 | 台 | 台 | 台 | 対象○ 対象外× | 対象○ 対象外× | -
1 | 総務事務室 | 1 | 環セ | 総務課 | - | 事務室 | 75 | 1 | - | 8 | 8 | 9 | - | - | - | ○ | - | - | 28 | 19 | 40-70 | - | - | - | - | - | - | - | - | 有 | 多機能 | 有 | 有 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | ○
2 | 所長室 | 1 | 環セ | 総務課 | - | 事務室 | 24 | 1 | - | 1 | 1 | 5 | - | - | - | ○ | - | - | 28 | 19 | 40-70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 多機能 | 有 | 有 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○
3 | 更衣室（男） | 1 | 環セ | 総務課 | - | 更衣室 | 3 | 1 | - | 0 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | ○
4 | 給湯室 | 1 | 環セ | 総務課 | - | 給湯室 | 5 | 1 | - | 0 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | 有 | 有 | - | - | 有 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ○ | ○
5 | 企画情報室 | 1 | 環セ | 企画情報部 | - | 事務室 | 46 | 1 | - | 8 | 8 | 8 | - | - | - | ○ | - | - | 28 | 19 | 40-70 | - | - | - | - | - | - | - | - | 有 | 多機能 | 有 | 有 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | × | ○
6 | 実習・研修室 | 1 | 環セ | 企画情報部 | - | 実習室 | 90 | 1 | - | 0 | 36 | 40 | - | 36 | - | ○（使用時のみ） | - | - | 28 | 19 | 40-70 | - | - | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | - | - | 一般 | 有 | 有 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | スクリーン設置
7 | 多目的スペース | 1 | 環セ | 企画情報部 | - | 多目的室 | 103 | 1 | - | 0 | 5 | 20 | - | - | - | ○ | - | - | 28 | 19 | 40-70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 有 | 有 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○
8 | 倉庫（総務課） | 1 | 環セ | 総務課 | - | 倉庫 | 40 | 1 | - | 0 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | ○
9 | 倉庫（企画情報部） | 1 | 環セ | 企画情報部 | - | 倉庫 | 32 | 1 | - | 0 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | ○
10 | 更衣室（女） | 1 | 環セ | 全部 | - | 更衣室 | 6 | 1 | - | 0 | 1 | 12 | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | ○
11 | 倉庫（調査第一部） | 1 | 環セ | 調査研究第一部 | 大気圏部 | 倉庫 | 10 | 1 | - | 0 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | ×
12 | 総務事務室 | 1 | 衛研 | 総務課 | - | 事務室 | 63 | 1 | - | 7 | 9 | 14 | - | - | - | ○ | - | - | 28 | 19 | 40-70 | - | - | - | - | - | - | - | - | 有 | 多機能 | 有 | 有 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | × | ○
13 | 所長室 | 1 | 衛研 | 総務課 | - | 事務室 | 23 | 1 | - | 1 | 1 | 6 | - | - | - | ○ | - | - | 28 | 19 | 40-70 | - | - | 有 | 有 | - | - | - | - | - | 多機能 | 有 | 有 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○
14 | 更衣室（女） | 1 | 衛研 | 総務課 | - | 更衣室 | 3 | 1 | - | 0 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | ○
15 | 給湯室 | 1 | 衛研 | 総務課 | - | 給湯室 | 5 | 1 | - | 0 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | 有 | 有 | - | - | 有 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ○ | ○
16 | 生活科学研究室 | 1 | 衛研 | 衛生化学部 | 生活科学研究室 | 実験室 | 31 | 1 | - | 0 | 2 | 4 | - | - | - | ○ | - | - | 28 | 19 | 40-70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 一般 | 有 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | × | ×
17 | 前室 | 1 | 衛研 | 衛生化学部 | 生活科学研究室 | 実験室 | 4 | 1 | - | 0 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | 有 | 有 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | × | ×
18 | ＲＩ測定室 | 1 | 衛研 | 衛生化学部 | 生活科学研究室 | 実験室 | 19 | 1 |  | 0 | 2 | 4 | - | - | ○ | - | - | - | 23±2 |  | 50-60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 一般 | 有 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 有 | - | - | - | - | - | - | - | × | ×
19 | 共同研究室 | 1 | 衛研 | 生物学部・衛生化学部 | - | 実験室 | 53 | 1 | - | 0 | 6 | 12 | - | - | - | ○ | - | - | 28 | 19 | 40-70 | - | - | 有 | - | 有 | - | 有 | - | - | 一般 | 有 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | ×
20 | 電顕室 | 1 | 衛研 | 生物学部・衛生化学部 | - | 実験室 | 25 | 1 | 電子顕微鏡設置 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | ○ | - | - | 28 | 19 | 40-70 | - | - | 有 | 有 | - | - | - | - | - | 一般 | 有 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | ×
21 | 健康科学情報室 | 1 | 衛研 | 企画情報部 | 健康科学情報室 | 事務室 | 100 | 1 | - | 5 | 5 | 10 | - | - | - | ○ | - | - | 28 | 19 | 40-70 | - | クラス8 | 有 | 有 | - | - | - | - | 有 | 多機能 | 有 | 有 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | × | ○
22 | 倉庫（衛研） | 1 | 衛研 | 総務課 | - | 倉庫 | 5 | 1 | - | 0 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | ○
23 | エントランス・展示ホール | 1 | 共用 | - | - | ホール | 360 | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | 28 | 19 | 40-70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 有 | 有 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○
24 | 風除室（中央） | 1 | 共用 | - | - | ホール | 29 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○
25 | 風除室（東側） | 1 | 共用 | - | - | ホール | 8 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○
26 | 風除室（西側） | 1 | 共用 | - | - | ホール | 8 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○
27 | ＥＶホール・廊下〈東側） | 1 | 共用 | - | - | ホール・廊下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○
28 | ＥＶホール・廊下〈西側） | 1 | 共用 | - | - | ホール・廊下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○
29 | 第1会議室 | 1 | 共用 | - | - | 会議室 | 160 | 1 | - | 0 | 80 | 120 | - | 117 | - | ○（使用時のみ） | - | - | 28 | 19 | 40-70 | - | - | - | - | - | - | - | - | 有 | 一般 | 有 | 有 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | 可動間仕切り・モニタ3台・スクリーン設置・映像音響装置
30 | 第2会議室 | 1 | 共用 | - | - | 会議室 | 56 | 1 | - | 0 | 15 | 30 | - | 30 | - | ○（使用時のみ） | - | - | 28 | 19 | 40-70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 一般 | 有 | 有 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | スクリーン設置
31 | 特別会議室 | 1 | 共用 | - | - | 会議室 | 20 | 1 | - | 0 | 5 | 10 | - | 10 | - | ○（使用時のみ） | - | - | 28 | 19 | 40-70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 一般 | 有 | 有 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○
32 | 図書室（センター） | 1 | 共用 | - | - | 図書室 | 42 | 1 | - | 0 | 5 | 12 | - | - | - | ○（使用時のみ） | - | - | 28 | 19 | 40-70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 一般 | 有 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | ○
33 | 図書室（衛研） | 1 | 共用 | - | - | 図書室 | 42 | 1 | - | 0 | 2 | 8 | - | - | - | ○（使用時のみ） | - | - | 28 | 19 | 40-70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 一般 | 有 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | ○
34 | 休養室1 | 1 | 共用 | - | - | 休養室 | 6 | 1 | - | 0 | 1 | 1 | - | - | - | ○（使用時のみ） | - | - | 28 | 19 | 40-70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○
35 | 休養室2 | 1 | 共用 | - | - | 休養室 | 6 | 1 | - | 0 | 1 | 1 | - | - | - | ○（使用時のみ） | - | - | 28 | 19 | 40-70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○
36 | 守衛室・仮眠室 | 1 | 共用 | - | - | 事務室 | 28 | 3 | ユニットシャワー | 2 | 2 | 4 | 2 | - | - | ○ | ○(夜間） | - | 28 | 19 | 40-70 | - | - | 有 | 有 | - | - | 有 | - | 有 | 多機能 | 有 | 有 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | × | ○
37 | 清掃員控室 | 1 | 共用 | - | - | 事務室 | 9 | 1 | - | 0 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | ○
38 | WC（男）（東側） | 1 | 共用 | - | - | 便所 | 17 | - | - | 0 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | 有 | 有 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○
39 | WC（女）（東側） | 1 | 共用 | - | - | 便所 | 15 | - | - | 0 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | 有 | 有 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○
40 | WC（男）（西側） | 1 | 共用 | - | - | 便所 | 4 | - | - | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | 有 | 有 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○
41 | WC（女）（西側） | 1 | 共用 | - | - | 便所 | 4 | - | - | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | 有 | 有 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○
42 | 多目的トイレ(HC) | 1 | 共用 | - | - | 便所 | 6 | 1 | - | 0 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | 有 | 有 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○
43 | ACR（東側） | 1 | 共用 | - | - | 機械室 | 52 | 1 | - | 0 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | ○
44 | ACR（西側） | 1 | 共用 | - | - | 機械室 | 33 | 1 | - | 0 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | ○
45 | EPS（東側） | 1 | 共用 | - | - | 機械室 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | ○
46 | EPS（西側） | 1 | 共用 | - | - | 機械室 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | ○
47 | 階段（東側） | 1 | 共用 | - | - | 階段 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○
48 | 階段（西側） | 1 | 共用 | - | - | 階段 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○
49 | エレベータ EV1（東側） | 1 | 共用 | - | - | エレベータ | 9 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○
50 | エレベータ EV2（西側） | 1 | 共用 | - | - | エレベータ | 9 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○
51 | 前室 | 2 | 環セ | 企画情報部 | - | 事務室 | 9 | 1 | - | 0 | 1 | 3 | - | - | - | ○ | - | - | 28 | 19 | 40-70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | ○
52 | ガス消火ボンベ庫 | 2 | 環セ | 企画情報部 | - | 機械室 | 5 | 1 | - | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | ○ | 不活性ガス消火設備設置
53 | データ保管庫 | 2 | 環セ | 企画情報部 | - | 倉庫 | 6 | 1 | 耐火仕様 | 0 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | ○
54 | データ処理室 | 2 | 環セ | 企画情報部 | - | 事務室 | 80 | 1 | - | 3 | 4 | 7 | - | - | - | ○ | - | - | 28 | 19 | 40-70 | - | クラス8 | - | - | - | - | - | - | 有 | 一般 | 有 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | ○
55 | サーバー室 | 2 | 環セ | 企画情報部 | - | 電算室 | 30 | 1 | 電磁波遮蔽 /耐火仕様 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | - | ○(夏期） | - | 28 | 19 | 20-60 | - | クラス8 | - | - | - | - | - | - | 有 | 一般 | 有 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | ○
56 | 細菌試験室 | 2 | 環セ | 調査研究第二部 | 水圏部 | 実験室 | 25 | 1 | - | 0 | 1 | 3 | - | - | ○ | - | - | - | 26 | 20 | 40-70 | - | - | 有 | - | 有 | 有 | 有 | - | - | 一般 | 有 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 有 | - | - | - | 1 | × | ×
57 | 水・廃棄物倉庫、器材庫 | 2 | 環セ | 調査研究第二部 | 水圏部 | 倉庫 | 52 | 1 | - | 0 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | × | ×
58 | 環境系実験室1 | 2 | 環セ | 調査研究第二部 | 水圏部 | 実験室 | 88 | 1 | - | 0 | 3 | 11 | - | - | - | ○ | ○ | - | 26 | 20 | 40-70 | - | - | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | - | 一般 | 有 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 有 | - | - | - | 2 | × | ×
59 | 環境系実験室2 | 2 | 環セ | 調査研究第二部 | 水圏部 | 実験室 | 88 | 1 | - | 0 | 3 | 11 | - | - | - | ○ | ○ | - | 26 | 20 | 40-70 | - | - | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | - | 一般 | 有 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 有 | - | - | - | 1 | × | ×
60 | 天秤室 | 2 | 環セ | 調査研究第二部 | 水圏部 | 実験室 | 16 | 1 | - | 0 | 1 | 3 | - | - | ○ | - | - | - | 25 | 20 | 40-50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 一般 | 有 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | ×
61 | 前処理室 | 2 | 環セ | 調査研究第二部 | 水圏部 | 実験室 | 20 | 1 | - | 0 | 2 | 4 | - | - | - | ○ | ○ | - | 25 | 20 | 40-70 | - | - | 有 | - | 有 | 有 | 有 | - | - | 一般 | 有 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 有 | - | - | - | 1 | × | ×
62 | ICP分析室 | 2 | 環セ | 調査研究第二部 | 水圏部 | 実験室 | 17 | 1 | - | 0 | 2 | 6 | - | - | ○ | - | - | - | 25 | 20 | 40-70 | - | - | - | - | - | - | - | 有 | - | 一般 | 有 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 有 | 有 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | ×
63 | ICP-MS分析室 | 2 | 環セ | 調査研究第二部 | 水圏部 | 実験室 | 18 | 1 | - | 0 | 2 | 6 | - | - | ○ | - | - | - | 25 | 20 | 40-70 | - | 中 | - | - | - | - | - | 有 | - | 一般 | 有 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 有 | - | - | 有 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 有 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | 将来、クリーンルームとする計画あり、エアシャワー設置
64 | 高濃度試料実験室 | 2 | 環セ | 調査研究第二部 | 応用化学部 | 実験室 | 36 | 1 | - | 0 | 2 | 3 | - | - | - | ○ | - | - | 28 | 19 | 40-70 | - | - | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | - | 一般 | 有 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 有 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 有 | - | - | - | - | × | × | 床上吸気口2ヶ所設置
65 | 低濃度試料実験室 | 2 | 環セ | 調査研究第二部 | 応用化学部 | 実験室 | 75 | 1 | - | 0 | 3 | 4 | - | - | - | ○ | - | - | 28 | 19 | 40-70 | - | - | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | - | 一般 | 有 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 有 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 有 | - | - | - | 2 | × | × | 床上吸気口2ヶ所設置
66 | 器具庫（天秤） | 2 | 環セ | 調査研究第二部 | 応用化学部 | 倉庫 | 5 | 1 | - | 0 | 1 | 2 | - | - | ○ | - | - | - | 20～25（±2以内） |  | 40-60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 有 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | ×
67 | 前室 | 2 | 環セ | 調査研究第二部 | 応用化学部 | 実験室 | 9 | 1 | - | 0 | 1 | 2 | - | - | - | ○ | - | - | 28 | 19 | 40-70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 一般 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | ×
68 | 保管庫 | 2 | 環セ | 調査研究第二部 | 応用化学部 | 倉庫 | 5 | 1 | - | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | × | ×
69 | 試料保管室 | 2 | 環セ | 調査研究第二部 | 応用化学部 | 倉庫 | 9 | 1 | - | 0 | 1 | 2 | - | - | - | ○ | - | - | 28 | 19 | 40-70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | × | ×
70 | 倉庫1 | 2 | 環セ | 調査研究第二部 | 応用化学部 | 倉庫 | 6 | 1 | - | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | ×
71 | 倉庫2 | 2 | 環セ | 調査研究第二部 | 応用化学部 | 倉庫 | 6 | 1 | - | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | ×
72 | LC-MS室2 | 2 | 環セ | 調査研究第二部 | 応用化学部 | 実験室 | 15 | 1 | - | 0 | 1 | 3 | - | - | ○ | - | - | - | 20～25（±2以内） |  | 40-70 | - | - | - | - | - | - | - | 有 | - | 一般 | 有 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 有 | - | - | - | - | × | × | 床100mm嵩上げ
73 | GC-MS室4 | 2 | 環セ | 調査研究第二部 | 応用化学部 | 実験室 | 15 | 1 | - | 0 | 1 | 3 | - | - | ○ | - | - | - | 20～25（±2以内） |  | 40-70 | - | - | - | - | - | - | - | 有 | - | 一般 | 有 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 有 | - | - | - | - | 有 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 有 | - | - | 有 | - | - | - | - | × | × | 陽圧、床100mm嵩上げ
74 | GC-MS室3 | 2 | 環セ | 調査研究第二部 | 水圏部 | 実験室 | 14 | 1 | - | 0 | 1 | 3 | - | - | ○ | - | - | - | 25 | 20 | 40-70 | - | - | - | - | - | - | - | 有 | - | 一般 | 有 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 有 | - | - | 有 | 有 | - | - | 有 | - | - | - | - | - | 有 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | ×
75 | GC-MS室1 | 2 | 環セ | 調査研究第二部 | 水圏部 | 実験室 | 14 | 1 | - | 0 | 1 | 3 | - | - | ○ | - | - | - | 25 | 20 | 40-70 | - | - | 有 | - | 有 | 有 | 有 | 有 | - | 一般 | 有 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 有 | - | - | 有 | 有 | - | - | 有 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 有 | 1 | - | - | - | × | × | 陽圧
76 | GC-MS室2 | 2 | 環セ | 調査研究第二部 | 水圏部 | 実験室 | 22 | 1 | - | 0 | 2 | 4 | - | - | ○ | - | - | - | 25 | 20 | 40-70 | - | - | - | - | - | - | - | 有 | - | 一般 | 有 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | - | - | - | - | 有 | - | - | 有 | 有 | - | - | 有 | - | - | - | - | - | 有 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | ×
77 | 前室 | 2 | 環セ | 調査研究第二部 | 水圏部 | 実験室 | 13 | 1 | - | 0 | 1 | 3 | - | - | ○ | - | - | - | 25 | 20 | 40-70 | - | - | 有 | - | 有 | 有 | 有 | - | - | 一般 | 有 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 有 | - | - | - | 1 | × | ×
78 | LCMS室1 | 2 | 環セ | 調査研究第二部 | 水圏部 | 実験室 | 16 | 1 | - | 0 | 2 | 4 | - | - | ○ | - | - | - | 25 | 20 | 40-70 | - | - | - | - | - | - | - | 有 | - | 一般 | 有 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | ×
79 | 重金属分析室 | 2 | 環セ | 調査研究第二部 | 水圏部 | 実験室 | 25 | 1 | - | 0 | 2 | 5 | - | - | - | ○ | ○ | - | 25 | 20 | 80以下 | - | - | 有 | - | 有 | 有 | 有 | - | - | 一般 | 有 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 有 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 有 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 有 | - | - | - | - | × | ×
80 | 水・廃棄物試料保存室 | 2 | 環セ | 調査研究第二部 | 水圏部 | 冷蔵室 | 25 | 1 | プレファブ | 0 | 1 | 4 | - | - | ○ | - | - | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 有 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | ×
81 | 打合せ室（東側） | 2 | 環セ | 全部 | - | 会議室 | 23 | 1 | - | 0 | 6 | 12 | - | - | - | ○（使用時のみ） | - | - | 26 | 19 | 40-70 | - | - | 有 | 有 | - | - | 有 | - | - | 一般 | 有 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○
82 | 倉庫（ゴミ庫）（東側） | 2 | 環セ | - | - | 倉庫 | 4 | 1 | - | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 一般 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ×
83 | ボンベ庫（東側） | 2 | 環セ | - | - | 倉庫 | 9 | 1 | - | 0 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 一般 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 有 | - | - | 有 | 有 | - | - | 有 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | ×
84 | 事務室 | 2 | 衛研 | 衛生化学部 | 医薬食品・生活科学研究室 | 事務室 | 89 | 1 | - | 18 | 18 | 20 | - | - | - | ○ | - | - | 28 | 19 | 40-70 | - | - | 有 | 有 | - | - | - | - | - | 一般 | 有 | 有 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | ○
85 | 応接室 | 2 | 衛研 | 衛生化学部 | 医薬食品・生活科学研究室 | 会議室 | 8 | 1 | - | 0 | 2 | 3 | - | - | - | ○（使用時のみ） | - | - | 28 | 19 | 40-70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 一般 | 有 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | ○
86 | 更衣室（男） | 2 | 衛研 | 衛生化学部 | 衛生化学部 | 更衣室 | 5 | 1 | - | 0 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 一般 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | ○
87 | 更衣室（女） | 2 | 衛研 | 衛生化学部 | 衛生化学部 | 更衣室 | 5 | 1 | - | 0 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | ○
88 | 食品化学研究室1 | 2 | 衛研 | 衛生化学部 | 医薬食品研究室 | 実験室 | 124 | 1 | - | 0 | 4 | 10 | - | - | - | ○ | - | - | 28 | 19 | 40-70 | 有 | - | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | - | 一般 | 有 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 9 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 有 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 有 | - | - | 2 | - | × | ×
89 | 天秤室 | 2 | 衛研 | 衛生化学部 | 医薬食品研究室 | 実験室 | 5 | 1 | - | 0 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | ×
90 | 毒劇試薬庫 | 2 | 衛研 | 衛生化学部 | 医薬食品研究室 | 倉庫 | 8 | 1 | - | 0 | 1 | 3 | - | - | - | - | ○(夏期） | - | 28 | 19 | 40-70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 有 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | × | ×
91 | 一般試薬庫 | 2 | 衛研 | 衛生化学部 | 医薬食品研究室 | 倉庫 | 23 | 1 | - | 0 | 1 | 3 | - | - | - | - | ○(夏期） | - | 28 | 19 | 40-70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | × | ×
92 | 酸処理室 | 2 | 衛研 | 衛生化学部 | 医薬食品研究室 | 実験室 | 18 | 1 | - | 0 | 1 | 4 | - | - | - | ○ | - | - | 28 | 19 | 40-70 | - | - | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | - | - | 一般 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | ×
93 | 食品化学研究室2 | 2 | 衛研 | 衛生化学部 | 医薬食品研究室 | 実験室 | 106 | 1 | - | 0 | 3 | 10 | - | - | - | ○ | - | - | 28 | 19 | 40-70 | 有 | - | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | - | 一般 | 有 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 11 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 有 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 有 | - | - | - | - | × | ×
94 | 薬品化学研究室1（前処理） | 2 | 衛研 | 衛生化学部 | 医薬食品研究室 | 実験室 | 105 | 1 | - | 0 | 3 | 5 | - | - | - | ○ | - | - | 28 | 19 | 40-70 | 有 | - | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | - | 一般 | 有 | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | 10 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 有 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 有 | - | - | 4 | - | × | ×
95 | 薬品化学研究室2（機器室） | 2 | 衛研 | 衛生化学部 | 医薬食品研究室 | 実験室 | 33 | 1 | - | 0 | 1 | 3 | - | - | ○ | - | - | - | 25～28 |  | 40-70 | 有 | - | 有 | 有 | - | - | - | - | 有 | 一般 | 有 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 6 | - | - | - | - | 有 | - | - | 有 | 有 | 有 | 有 | - | - | - | - | - | - | 有 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 有 | - | - | - | - | × | ×
96 | コンプレッサー室 | 2 | 衛研 | 衛生化学部 | 医薬食品・生活科学研究室 | 実験室 | 6 | 1 | 防音性能 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 有 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | ×
97 | 暗室・検体保管室 | 2 | 衛研 | 衛生化学部 | 医薬食品研究室 | 実験室 | 8 | 1 | 暗室 | 0 | 1 | 2 | - | - | ○ | - | - | - | 25～28 |  | 40-70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | × | ×
98 | LCMS室 | 2 | 衛研 | 衛生化学部 | 医薬食品・生活科学研究室 | 実験室 | 37 | 1 | - | 0 | 1 | 4 | - | - | ○ | - | - | - | 20～23 |  | 40-70 | 有 | - | 有 | 有 | - | - | - | - | - | 一般 | 有 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | ×
99 | GC/GCMS室 | 2 | 衛研 | 衛生化学部 | 医薬食品・生活科学研究室 | 実験室 | 31 | 1 | - | 0 | 1 | 3 | - | - | ○ | - | - | - | 28 | 18 | 40-70 | 有 | - | 有 | 有 | - | - | - | - | - | 一般 | 有 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | 有 | - | - | 有 | - | 有 | 有 | 有 | - | - | - | - | - | 有 | 有 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 有 | - | - | - | - | × | ×
100 | 検体保管室 | 2 | 衛研 | 衛生化学部 | 医薬食品研究室 | 倉庫 | 12 | 1 | - | 0 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | × | ×
101 | 低温実験室2 | 2 | 衛研 | 衛生化学部 | 医薬食品・生活科学研究室 | 実験室 | 18 | 1 | プレファブ | 0 | 1 | 2 | - | - | ○ | - | - | - | 4～6 |  | - | - | - | 有 | 有 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | ×
102 | 低温実験室1 | 2 | 衛研 | 衛生化学部 | 医薬食品・生活科学研究室 | 実験室 | 18 | 1 | プレファブ | 0 | 1 | 2 | - | - | ○ | - | - | - | 4～6 |  | - | - | - | 有 | 有 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | ×
103 | 打合せ室（西側） | 2 | 衛研 | 全部 | - | 会議室 | 23 | 1 | - | 0 | 9 | 18 | - | - | - | ○（使用時のみ） | - | - | 26 | 19 | 40-70 | - | - | 有 | 有 | - | - | 有 | - | - | 一般 | 有 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○
104 | ゴミ庫（西側） | 2 | 衛研 | - | - | 倉庫 | 4 | 1 | - | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ×
105 | ボンベ庫（西側） | 2 | 衛研 | - | - | 倉庫 | 9 | 1 | - | 0 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 有 | - | - | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | - | - | - | - | - | - | 有 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | ×
106 | 熱源機械室 | 2 | 共用 | - | - | 機械室 | 133 | 1 | - | 0 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | ○
107 | ＥＶホール・廊下〈東側） | 2 | 共用 | - | - | ホール・廊下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○（一部） | ○
108 | ＥＶホール・廊下〈西側） | 2 | 共用 | - | - | ホール・廊下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○（一部） | ○
109 | WC（男）（東側） | 2 | 共用 | - | - | 便所 | 13 | - | - | 0 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | 有 | 有 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○
110 | WC（女）（東側） | 2 | 共用 | - | - | 便所 | 13 | - | - | 0 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | 有 | 有 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○
111 | WC（男）（西側） | 2 | 共用 | - | - | 便所 | 13 | - | - | 0 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | 有 | 有 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○
112 | WC（女）（西側） | 2 | 共用 | - | - | 便所 | 13 | - | - | 0 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | 有 | 有 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○
113 | ACR（東側） | 2 | 共用 | - | - | 機械室 | 16 | 1 | - | 0 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | ○
114 | ACR（西側） | 2 | 共用 | - | - | 機械室 | 16 | 1 | - | 0 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | ○
115 | EPS（東側） | 2 | 共用 | - | - | 機械室 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | ○
116 | EPS（西側） | 2 | 共用 | - | - | 機械室 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | ○
117 | 階段（東側） | 2 | 共用 | - | - | 階段 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○
118 | 階段（西側） | 2 | 共用 | - | - | 階段 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○
119 | エレベータ EV1（東側） | 2 | 共用 | - | - | エレベータ | 9 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○
120 | エレベータ EV2（西側） | 2 | 共用 | - | - | エレベータ | 9 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○
121 | 事務室 | 3 | 環セ | 調査研究第二部 | 水圏・応用化学・生活環境部 | 事務室 | 86 | 1 | - | 17 | 17 | 17 | - | - | - | ○ | - | - | 28 | 19 | 40-70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 多機能 | 有 | 有 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | ○
122 | 更衣室（男） | 3 | 環セ | 調査研究第二部 | 水圏・応用化学・生活環境部 | 更衣室 | 6 | 1 | - | 0 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | ○
123 | 発生源系実験室1 | 3 | 環セ | 調査研究第二部 | 水圏部 | 実験室 | 88 | 1 | - | 0 | 3 | 11 | - | - | - | ○ | ○ | - | 26 | 20 | 40-70 | - | - | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | - | 一般 | 有 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 有 | - | - | - | 2 | × | ×
124 | 発生源系実験室2 | 3 | 環セ | 調査研究第二部 | 水圏部 | 実験室 | 88 | 1 | - | 0 | 3 | 11 | - | - | - | ○ | ○ | - | 26 | 20 | 40-70 | - | - | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | - | 一般 | 有 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 有 | - | - | - | 2 | × | ×
125 | 天秤室 | 3 | 環セ | 調査研究第二部 | 水圏部 | 実験室 | 16 | 1 | - | 0 | 1 | 3 | - | - | ○ | - | - | - | 25 | 20 | 40-50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 一般 | 有 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | ×
126 | 水・廃棄物倉庫 | 3 | 環セ | 調査研究第二部 | 水圏部 | 倉庫 | 30 | 1 | - | 0 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | ×
127 | 器具洗浄室 | 3 | 環セ | 調査研究第二部 | 水圏部 | 実験室 | 24 | 1 | - | 0 | 2 | 4 | - | - | - | ○ | - | - | 28 | 19 | 40-70 | - | - | 有 | - | 有 | - | 有 | 有 | - | 一般 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 有 | - | - | - | - | × | ×
128 | 放射能関係実験室 | 3 | 環セ | 調査研究第二部 | 応用化学部 | 実験室 | 62 | 1 | - | 0 | 4 | 5 | - | - | - | ○ | - | - | 28 | 19 | 40-70 | - | - | 有 | - | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 一般 | 有 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 有 | - | - | 2 | - | × | × | 屋上の試料採取器からのホース接続 モニタリングポスト検出部から配線要
129 | 放射能測定室 | 3 | 環セ | 調査研究第二部 | 応用化学部 | 実験室 | 32 | 1 | - | 0 | 2 | 3 | - | - | ○ | - | - | - | 23±2 | 23±2 | 50-60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 有 | 一般 | 有 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 有 | - | - | - | - | - | - | - | × | ×
130 | 放射能関係倉庫 | 3 | 環セ | 調査研究第二部 | 応用化学部 | 倉庫 | 16 | 1 | - | 0 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | ×
131 | 蛍光X線分析室 | 3 | 環セ | 調査研究第二部 | 生活環境部 | 実験室 | 16 | 1 | - | 0 | 1 | 3 | - | - | - | ○ | - | - | 28 | 19 | 40-70 | - | - | 有 | - | 有 | 有 | 有 | - | - | 一般 | 有 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 有 | - | - | - | - | × | ×
132 | 土壌試料調整室 | 3 | 環セ | 調査研究第二部 | 生活環境部 | 実験室 | 23 | 1 | - | 0 | 1 | 3 | - | - | - | ○ | - | - | 28 | 19 | 40-70 | - | - | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | - | 一般 | 有 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 有 | - | - | - | 1 | × | ×
133 | 土壌試料乾燥室 | 3 | 環セ | 調査研究第二部 | 生活環境部 | 実験室 | 20 | 1 | - | 0 | 1 | 3 | - | - | - | ○ | - | - | 28 | 20 | 60以下 | - | - | 有 | - | 有 | 有 | 有 | 有 | - | 一般 | 有 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 有 | - | - | - | - | × | ×
134 | ガスクロマトグラフ分析室 | 3 | 環セ | 調査研究第二部 | 水圏部 | 実験室 | 30 | 1 | - | 0 | 3 | 6 | - | - | - | ○ | ○ | - | 25 | 20 | 80以下 | - | - | 有 | - | 有 | 有 | 有 | - | - | 一般 | 有 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - | 有 | - | - | - | 有 | - | - | 有 | - | 有 | - | - | - | - | 有 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 有 | - | - | - | - | × | ×
135 | 前室 | 3 | 環セ | 調査研究第二部 | 水圏部 | 実験室 | 9 | 1 | - | 0 | 1 | 2 | - | - | - | ○ | ○ | - | 25 | 20 | 40-70 | - | - | - | - | - | 有 | - | - | - | 一般 | 有 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 有 | - | - | - | 1 | × | ×
136 | イオンクロマトグラフ分析室 | 3 | 環セ | 調査研究第二部 | 水圏部 | 実験室 | 33 | 1 | - | 0 | 2 | 4 | - | - | - | ○ | ○ | - | 25 | 20 | 40-70 | - | - | 有 | - | 有 | 有 | 有 | - | - | 一般 | 有 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 有 | 有 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 有 | - | - | - | 1 | × | ×
137 | 恒温室 | 3 | 環セ | 調査研究第二部 | 水圏部 | 実験室 | 16 | 1 | 恒温室 | 0 | 1 | 3 | - | - | ○ | - | - | - | 20 | 20 | 40-60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 有 | - | 有 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | ×
138 | 打合せ室（東側） | 3 | 環セ | 全部 | - | 会議室 | 23 | 1 | - | 0 | 6 | 12 | - | - | - | ○（使用時のみ） | - | - | 26 | 19 | 40-70 | - | - | 有 | 有 | - | - | 有 | - | - | 一般 | 有 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○
139 | 倉庫（ゴミ庫）（東側） | 3 | 環セ | - | - | 倉庫 | 4 | 1 | - | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ×
140 | ボンベ庫（東側） | 3 | 環セ | - | - | 倉庫 | 9 | 1 | - | 0 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 有 | - | - | - | 有 | - | - | 有 | 有 | 有 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | ×
141 | 食品検査室 | 3 | 衛研 | 生物学部 | 医動物研究室 | 実験室 | 50 | 1 | - | 0 | 3 | 4 | - | - | - | ○ | - | - | 28 | 19 | 40-70 | - | - | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | - | - | 一般 | 有 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | ×
142 | 医動物低温実験室 | 3 | 衛研 | 生物学部 | 医動物研究室 | 実験室 | 7 | 1 | プレファブ | 0 | 1 | 2 | - | - | ○ | - | - | - | 4～8 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 一般 | 有 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | ×
143 | 前室 | 3 | 衛研 | 生物学部 | 医動物研究室 | 実験室 | 11 | 1 | - | 0 | 1 | 2 | - | - | ○ | - | - | - | 28 | 19 | 40-70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 一般 | 有 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | × | ×
144 | 遺伝子検査室1 | 3 | 衛研 | 生物学部 | 医動物研究室 | 実験室 | 21 | 1 | - | 0 | 2 | 3 | - | - | - | ○ | - | - | 28 | 19 | 40-70 | - | - | 有 | 有 | - | - | 有 | - | - | 一般 | 有 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | × | ×
145 | 遺伝子検査室3 | 3 | 衛研 | 生物学部 | 医動物研究室 | 実験室 | 8 | 1 | - | 0 | 2 | 3 | - | - | - | ○ | - | - | 28 | 19 | 40-70 | - | - | 有 | 有 | - | - | 有 | - | - | - | 有 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | ×
146 | 遺伝子検査室2 | 3 | 衛研 | 生物学部 | 医動物研究室 | 実験室 | 22 | 1 | - | 0 | 2 | 3 | - | - | - | ○ | - | - | 28 | 19 | 40-70 | - | - | 有 | 有 | - | - | 有 | - | - | 一般 | 有 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | ×
147 | 血清情報室 | 3 | 衛研 | 生物学部 | ウイルス研究室 | 倉庫 | 49 | 1 | - | 0 | 1 | 8 | - | - | - | - | ○(夏期） | - | 28以下 |  | 40-70 | - | - | 有 | - | 有 | - | 有 | 有 | 有 | 一般 | 有 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | × | ×
148 | ＲＩ作業室 | 3 | 衛研 | 衛生化学部 | 生活科学研究室 | 実験室 | 31 | 1 | - | 0 | 2 | 3 | - | - | - | ○ | - | - | 28 | 19 | 40-70 | - | - | 有 | 有 | - | - | 有 | - | - | 一般 | 有 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | × | ×
149 | 採水容器保管室 | 3 | 衛研 | 衛生化学部 | 生活科学研究室 | 倉庫 | 12 | 1 | - | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | ×
150 | 酸処理室 | 3 | 衛研 | 衛生化学部 | 生活科学研究室 | 実験室 | 22 | 1 | - | 0 | 1 | 2 | - | - | - | ○ | - | - | 28 | 19 | 40-70 | - | - | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | - | - | 一般 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | ×
151 | 生活科学研究室 | 3 | 衛研 | 衛生化学部 | 生活科学研究室 | 実験室 | 200 | 1 | - | 0 | 7 | 10 | - | - | - | ○ | - | - | 28 | 19 | 40-70 | 有 | - | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 一般 | 有 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 15 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 有 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 有 | - | - | - | - | × | ×
152 | 天秤室 | 3 | 衛研 | 衛生化学部 | 生活科学研究室 | 実験室 | 5 | 1 | - | 0 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | ×
153 | 毒劇試薬庫 | 3 | 衛研 | 衛生化学部 | 生活科学研究室 | 倉庫 | 8 | 1 | - | 0 | 1 | 3 | - | - | - | - | ○(夏期） | - | 28 | 19 | 40-70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 有 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | × | ×
154 | 一般試薬庫 | 3 | 衛研 | 衛生化学部 | 医薬食品・生活科学研究室 | 倉庫 | 23 | 1 | - | 0 | 1 | 3 | - | - | - | - | ○(夏期） | - | 28 | 19 | 40-70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | × | ×
155 | 器材室 | 3 | 衛研 | 衛生化学部 | 医薬食品・生活科学研究室 | 倉庫 | 54 | 1 | - | 0 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | ×
156 | GC-MS室 | 3 | 衛研 | 衛生化学部 | 医薬食品・生活科学研究室 | 実験室 | 36 | 1 | - | 0 | 2 | 4 | - | - | - | - | ○ | - | 28 | 19 | 40-70 | 有 | - | 有 | 有 | - | - | - | - | - | 一般 | 有 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | 有 | - | - | - | - | 有 | 有 | - | - | - | - | - | - | - | 有 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 有 | 有 | - | - | - | - | × | ×
157 | HPLC室 | 3 | 衛研 | 衛生化学部 | 医薬食品・生活科学研究室 | 実験室 | 28 | 1 | - | 0 | 2 | 3 | - | - | - | - | ○ | - | 28 | 19 | 40-70 | 有 | - | 有 | 有 | - | - | - | - | - | 一般 | 有 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | ×
158 | IC室 | 3 | 衛研 | 衛生化学部 | 医薬食品・生活科学研究室 | 実験室 | 14 | 1 | - | 0 | 1 | 2 | - | - | - | - | ○ | - | 28 | 19 | 40-70 | - | - | 有 | 有 | - | - | - | - | - | 一般 | 有 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | ×
159 | 検体保管室 | 3 | 衛研 | 衛生化学部 | 生活科学研究室 | 倉庫 | 11 | 1 | - | 0 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 | - | × | ×
160 | TOC室 | 3 | 衛研 | 衛生化学部 | 医薬食品・生活科学研究室 | 実験室 | 14 | 1 | - | 0 | 1 | 2 | - | - | - | - | ○ | - | 28 | 19 | 40-70 | - | - | 有 | 有 | - | - | - | - | - | 一般 | 有 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 有 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | ×
161 | AAS室 | 3 | 衛研 | 衛生化学部 | 医薬食品・生活科学研究室 | 実験室 | 14 | 1 | - | 0 | 1 | 2 | - | - | - | - | ○ | - | 28 | 19 | 40-70 | 有 | - | 有 | 有 | - | - | - | - | - | 一般 | 有 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 有 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 有 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 有 | - | - | - | - | × | ×
162 | ICP-MS室 | 3 | 衛研 | 衛生化学部 | 医薬食品・生活科学研究室 | 実験室 | 14 | 1 | - | 0 | 1 | 2 | - | - | - | - | ○ | - | 25以下 |  | 40-70 | 有 | - | 有 | 有 | - | - | - | - | - | 一般 | 有 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | - | - | - | - | 有 | - | - | 有 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 有 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | ×
163 | 機材室・器材保管室 | 3 | 衛研 | 生物学部 | 医動物・細菌・ウイルス研究室 | 倉庫 | 41 | 1 | - | 0 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | ×
164 | 打合せ室（西側） | 3 | 衛研 | 全部 | - | 会議室 | 23 | 1 | - | 0 | 9 | 18 | - | - | - | ○（使用時のみ） | - | - | 26 | 19 | 40-70 | - | - | 有 | 有 | - | - | 有 | - | - | 一般 | 有 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○
165 | ゴミ庫（西側） | 3 | 衛研 | - | - | 倉庫 | 3 | 1 | - | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ×
166 | 器材庫（西側） | 3 | 衛研 | - | - | 倉庫 | 4 | 1 | - | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | ×
167 | ボンベ庫（西側） | 3 | 衛研 | - | - | 倉庫 | 6 | 1 | - | 0 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 有 | - | - | 有 | - | 有 | 有 | 有 | - | - | - | - | - | 有 | 有 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | ×
168 | 電気室 | 3 | 共用 | - | - | 機械室 | 133 | 1 | - | 0 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | ○
169 | ＥＶホール・廊下〈東側） | 3 | 共用 | - | - | ホール・廊下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○（一部） | ○
170 | ＥＶホール・廊下〈西側） | 3 | 共用 | - | - | ホール・廊下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○（一部） | ○
171 | WC（男）（東側） | 3 | 共用 | - | - | 便所 | 13 | - | - | 0 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | 有 | 有 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○
172 | WC（女）（東側） | 3 | 共用 | - | - | 便所 | 13 | - | - | 0 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | 有 | 有 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○
173 | WC（男）（西側） | 3 | 共用 | - | - | 便所 | 13 | - | - | 0 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | 有 | 有 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○
174 | WC（女）（西側） | 3 | 共用 | - | - | 便所 | 13 | - | - | 0 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | 有 | 有 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○
175 | ACR（東側） | 3 | 共用 | - | - | 機械室 | 16 | 1 | - | 0 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | ○
176 | ACR（西側） | 3 | 共用 | - | - | 機械室 | 16 | 1 | - | 0 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | ○
177 | EPS（東側） | 3 | 共用 | - | - | 機械室 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | ○
178 | EPS（西側） | 3 | 共用 | - | - | 機械室 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | ○
179 | 階段（東側） | 3 | 共用 | - | - | 階段 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○
180 | 階段（西側） | 3 | 共用 | - | - | 階段 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○
181 | エレベータ EV1（東側） | 3 | 共用 | - | - | エレベータ | 9 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○
182 | エレベータ EV2（西側） | 3 | 共用 | - | - | エレベータ | 9 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○
183 | 事務室 | 4 | 環セ | 調査研究第一部 | 大気圏部 | 事務室 | 54 | 1 | - | 9 | 9 | 11 | - | - | - | ○ | - | - | 28 | 19 | 40-70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 多機能 | 有 | 有 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | ○
184 | 更衣室（男） | 4 | 環セ | 調査研究第一部 | 大気圏部 | 更衣室 | 3 | 1 | - | 0 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | ○
185 | ＰＭ2.5分析室 | 4 | 環セ | 調査研究第一部 | 大気圏部 | 実験室 | 29 | 1 | - | 0 | 2 | 4 | - | - | - | - | ○ | - | 22～25 |  | 40-60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 一般 | 有 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 有 | 有 | 有 | - | - | - | - | 有 | - | - | - | - | - | - | 有 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | × | ×
186 | オゾン計動的校正室 | 4 | 環セ | 調査研究第一部 | 大気圏部 | 実験室 | 14 | 1 | 防音性能 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | - | ○ | - | 22～25 |  | 40-60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 有 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | 壁・扉は防音仕様
187 | 天秤室 | 4 | 環セ | 調査研究第一部 | 大気圏部 | 実験室 | 11 | 1 | - | 0 | 2 | 3 | - | - | - | - | ○ | - | 20±1.5 |  | 45-55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 有 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | ×
188 | 精密天秤室 | 4 | 環セ | 調査研究第一部 | 大気圏部 | 実験室 | 10 | 1 | - | 0 | 2 | 3 | - | - | ○ | - | - | - | 21.5±1.5 |  | 30-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 有 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | ×
189 | 分析室 | 4 | 環セ | 調査研究第一部 | 大気圏部 | 実験室 | 117 | 1 | - | 3 | 4 | 8 | - | - | - | ○ | - | - | 28 | 19 | 40-70 | - | - | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | - | - | 一般 | 有 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 8 | - | - | - | - | 有 | - | - | - | 有 | - | - | 有 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 有 | 2 | - | - | 1 | × | ×
190 | 分析機器室（ＬＣ） | 4 | 環セ | 調査研究第一部 | 大気圏部 | 実験室 | 41 | 1 | - | 0 | 3 | 6 | - | - | - | ○ | ○ | - | 28 | 19 | 40-70 | - | - | 有 | 有 | 有 | - | 有 | - | - | 一般 | 有 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | - | - | - | - | 有 | - | - | - | 有 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | × | ×
191 | 分析機器室（ＧＣ） | 4 | 環セ | 調査研究第一部 | 大気圏部 | 実験室 | 73 | 1 | - | 0 | 4 | 8 | - | - | - | ○ | ○ | - | 28 | 19 | 40-70 | - | - | 有 | 有 | 有 | - | - | - | - | - | 有 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 4 | 7 | - | - | - | - | 有 | - | - | - | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | - | - | - | - | - | 有 | - | 有 | 有 | 有 | 有 | - | - | 有 | 有 | 有 | 有 | - | - | 1 | 1 | × | ×
192 | 薬品保管室 | 4 | 環セ | 調査研究第一部 | 大気圏部 | 倉庫 | 10 | 1 | - | 0 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | × | ×
193 | 電気炉室 | 4 | 環セ | 調査研究第一部 | 大気圏部 | 実験室 | 8 | 1 | - | 0 | 1 | 2 | - | - | - | ○ | - | - | 28 | 19 | 40-70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | ×
194 | アスベスト分析室 | 4 | 環セ | 調査研究第一部 | 大気圏部 | 実験室 | 28 | 1 | - | 0 | 2 | 3 | - | - | - | - | ○ | - | 28 | 19 | 40-70 | - | - | 有 | - | 有 | - | 有 | - | - | 一般 | 有 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | × | ×
195 | 倉庫 | 4 | 環セ | 調査研究第一部 | 大気圏部 | 倉庫 | 28 | 1 | - | 0 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | ×
196 | 試料採取器具準備調整室 | 4 | 環セ | 調査研究第一部 | 大気圏部 | 実験室 | 39 | 1 | - | 0 | 2 | 4 | - | - | - | ○ | - | - | 28 | 19 | 40-70 | - | - | 有 | - | 有 | 有 | 有 | - | - | 一般 | 有 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 有 | - | - | - | 1 | × | ×
197 | 打合せ室（東側） | 4 | 環セ | 全部 | - | 会議室 | 23 | 1 | - | 0 | 6 | 12 | - | - | - | ○（使用時のみ） | - | - | 26 | 19 | 40-70 | - | - | 有 | 有 | - | - | 有 | - | - | 一般 | 有 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○
198 | 倉庫（ゴミ庫）（東側） | 4 | 環セ | - | - | 倉庫 | 4 | 1 | - | 0 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ×
199 | ボンベ庫（東側） | 4 | 環セ | - | - | 倉庫 | 9 | 1 | - | 0 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 有 | - | - | - | 有 | - | 有 | 有 | 有 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | ×
200 | 事務室 | 4 | 衛研 | 生物学部 | 医動物・細菌・ウイルス研究室 | 事務室 | 71 | 1 | - | 18 | 18 | 20 | - | - | - | ○ | - | - | 28 | 19 | 40-70 | - | - | 有 | 有 | - | - | 有 | - | - | 多機能 | 有 | 有 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | ○
201 | 応接室 | 4 | 衛研 | 生物学部 | 医動物・細菌・ウイルス研究室 | 会議室 | 8 | 1 | - | 0 | 1 | 5 | - | - | - | ○（使用時のみ） | - | - | 28 | 19 | 40-70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 一般 | 有 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | ○
202 | 更衣室（男） | 4 | 衛研 | 生物学部 | 医動物・細菌・ウイルス研究室 | 更衣室 | 4 | 1 | - | 0 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | ○
203 | 更衣室（女） | 4 | 衛研 | 生物学部 | 医動物・細菌・ウイルス研究室 | 更衣室 | 4 | 1 | - | 0 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | ○
204 | 臨床検査室 | 4 | 衛研 | 生物学部 | 医動物研究室 | 実験室 | 28 | 1 | - | 0 | 2 | 4 | - | - | - | ○ | - | - | 28 | 19 | 40-70 | - | - | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | - | - | 一般 | 有 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | ×
205 | 暗室・前室 | 4 | 衛研 | 生物学部 | 医動物研究室 | 実験室 | 12 | 1 | 暗室 | 0 | 1 | 3 | - | - | ○ | - | - | - | 28 | 19 | 40-70 | - | - | 有 | 有 | - | - | - | - | 有 | 一般 | 有 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | × | ×
206 | 無菌室 | 4 | 衛研 | 生物学部 | 医動物研究室 | 実験室 | 15 | 1 | - | 0 | 1 | 2 | - | - | ○ | - | - | - | 28 | 19 | 40-70 | - | 高 | 有 | 有 | - | 有 | 有 | - | 有 | 一般 | 有 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 有 | - | - | - | - | - | × | ×
207 | 第2遺伝子研究室 | 4 | 衛研 | 生物学部 | 細菌研究室 | 実験室 | 21 | 1 | 暗室 | 0 | 3 | 5 | - | - | - | ○ | - | - | 28 | 19 | 40-70 | - | - | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | - | - | 一般 | 有 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | × | ×
208 | 暗室 | 4 | 衛研 | 生物学部 | 細菌研究室 | 実験室 | 12 | 1 | 暗室 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | ○ | - | - | 28 | 19 | 40-70 | - | - | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | - | - | - | 有 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | × | ×
209 | 培地調製室 | 4 | 衛研 | 生物学部 | 細菌研究室 | 実験室 | 44 | 1 | - | 0 | 3 | 5 | - | - | ○ | - | - | - | 28 | 19 | 40-70 | - | - | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | - | - | 一般 | 有 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 有 | - | 1 | - | 3 | - | × | ×
210 | 食品検査室 | 4 | 衛研 | 生物学部 | 細菌研究室 | 実験室 | 39 | 1 | - | 0 | 3 | 6 | - | - | ○ | - | - | - | 28 | 19 | 40-70 | - | - | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | - | - | 一般 | 有 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 4 | - | × | ×
211 | 病原細菌研究室(BSL2) | 4 | 衛研 | 生物学部 | 細菌研究室 | 実験室 | 71 | 1 | P2 | 0 | 3 | 6 | - | - | ○ | - | - | - | 28 | 19 | 40-70 | - | - | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 一般 | 有 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 有 | - | 1 | 2 | 2 | - | × | ×
212 | 病原細菌研究室(BSL3) | 4 | 衛研 | 生物学部 | 細菌研究室 | 実験室 | 20 | 2 | P3 | 0 | 2 | 3 | - | - | ○ | - | - | - | 28 | 19 | 40-70 | - | - | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | - | 有 | 一般 | 有 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | × | ×
213 | ふ卵室 | 4 | 衛研 | 生物学部 | ウイルス研究室 | 実験室 | 9 | 1 | P2相当 | 0 | 1 | 3 | - | - | ○ | - | - | - | 37 | 37 | 40-70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | ×
214 | 観察室 | 4 | 衛研 | 生物学部 | ウイルス研究室 | 実験室 | 54 | 1 | P2相当 | 0 | 4 | 6 | - | - | ○ | - | - | - | 28 | 19 | 40-70 | - | - | 有 | - | 有 | 有 | 有 | - | - | 一般 | 有 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | × | ×
215 | 遺伝子実験室1 | 4 | 衛研 | 生物学部 | ウイルス研究室 | 実験室 | 52 | 1 | - | 0 | 2 | 4 | - | - | ○ | - | - | - | 28 | 19 | 40-70 | - | - | 有 | - | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 一般 | 有 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 有 | - | - | - | 4 | - | - | 1 | × | ×
216 | 超遠心機室 | 4 | 衛研 | 生物学部 | ウイルス研究室 | 実験室 | 4 | 1 | - | 0 | 1 | 2 | - | - | - | - | ○ | - | 28 | 19 | 40-70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | ×
217 | 第1BSL2 | 4 | 衛研 | 生物学部 | ウイルス研究室 | 実験室 | 47 | 1 | P2 | 0 | 2 | 5 | - | - | ○ | - | - | - | 28 | 19 | 40-70 | - | - | 有 | - | 有 | 有 | 有 | - | 有 | 一般 | 有 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | - | × | ×
218 | 第2BSL2 | 4 | 衛研 | 生物学部 | ウイルス研究室 | 実験室 | 56 | 1 | P2 | 0 | 4 | 6 | - | - | ○ | - | - | - | 28 | 19 | 40-70 | - | - | 有 | - | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 一般 | 有 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 有 | - | - | 3 | 1 | 1 | × | ×
219 | 第3BSL2 | 4 | 衛研 | 生物学部 | ウイルス研究室 | 実験室 | 26 | 1 | P2 | 0 | 1 | 2 | - | - | ○ | - | - | - | 28 | 19 | 40-70 | - | - | 有 | - | 有 | 有 | 有 | - | - | 一般 | 有 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | × | ×
220 | BSL3 | 4 | 衛研 | 生物学部 | ウイルス研究室 | 実験室 | 25 | 2 | P3 | 0 | 1 | 2 | - | - | ○ | - | - | - | 28 | 19 | 40-70 | - | - | 有 | - | 有 | 有 | 有 | - | 有 | 一般 | 有 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 有 | - | - | 1 | - | 1 | × | ×
221 | 蛍光顕微鏡室 | 4 | 衛研 | 生物学部 | ウイルス研究室 | 実験室 | 15 | 1 | 暗室 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | - | ○ | - | 28 | 19 | 40-70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 一般 | 有 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | ×
222 | 遺伝子実験室2 | 4 | 衛研 | 生物学部 | ウイルス研究室 | 実験室 | 23 | 1 | P2相当 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | ○ | - | - | 28 | 19 | 40-70 | - | - | 有 | - | 有 | 有 | 有 | - | - | 一般 | 有 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | × | ×
223 | 測定機器室 | 4 | 衛研 | 生物学部 | ウイルス研究室 | 実験室 | 19 | 1 | - | 0 | 2 | 3 | - | - | ○ | - | - | - | 28 | 19 | 40-70 | - | - | - | - | - | - | - | - | 有 | 一般 | 有 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | × | ×
224 | 冷凍機械室 | 4 | 衛研 | 生物学部 | ウイルス研究室 | 機械室 | 8 | 1 | - | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | ×
225 | 冷凍室 | 4 | 衛研 | 生物学部 | ウイルス研究室 | 冷凍室 | 11 | 1 | プレファブ | 0 | 1 | 2 | - | - | ○ | - | - | - | -30 | -30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | ×
226 | 低温実験室1 | 4 | 衛研 | 生物学部 | ウイルス研究室 | 実験室 | 14 | 1 | プレファブ | 0 | 1 | 2 | - | - | ○ | - | - | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | ×
227 | 第1遺伝子研究室 | 4 | 衛研 | 生物学部 | 細菌研究室 | 実験室 | 32 | 1 | - | 0 | 2 | 3 | - | - | - | ○ | - | - | 28 | 19 | 40-70 | - | - | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | - | - | 一般 | 有 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | × | ×
228 | 無菌室 | 4 | 衛研 | 生物学部 | 細菌研究室 | 実験室 | 17 | 2 | - | 0 | 2 | 3 | - | - | - | ○ | - | - | 28 | 19 | 40-70 | - | 高 | 有 | 有 | - | 有 | 有 | - | - | 一般 | 有 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | ×
229 | アイソレーター室（BSL2) | 4 | 衛研 | 生物学部 | 医動物研究室 | 実験室 | 18 | 1 | P2 | 0 | 2 | 3 | - | - | ○ | ○ | - | - | 28 | 19 | 40-70 | - | - | 有 | 有 | - | 有 | 有 | - | 有 | 一般 | 有 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | × | ×
230 | 滅菌洗浄室 | 4 | 衛研 | 生物学部 | 医動物・細菌・ウイルス研究室 | 実験室 | 48 | 1 | - | 0 | 1 | 6 | - | - | - | ○ | - | - | 28 | 19 | 40-70 | - | - | 有 | 有 | - | 有 | 有 | - | - | 一般 | 有 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 5 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | ×
231 | 打合せ室（西側） | 4 | 衛研 | 全部 | - | 会議室 | 23 | 1 | - | 0 | 9 | 18 | - | - | - | ○（使用時のみ） | - | - | 26 | 19 | 40-70 | - | - | 有 | 有 | - | - | 有 | - | - | 一般 | 有 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○
232 | ゴミ庫（西側） | 4 | 衛研 | - | - | 倉庫 | 3 | 1 | - | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ×
233 | 器材庫（西側） | 4 | 衛研 | - | - | 倉庫 | 7 | 1 | - | 0 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | ×
234 | ボンベ庫（西側） | 4 | 衛研 | - | - | 倉庫 | 3 | 1 | - | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 有 | - | - | - | - | - | × | ×
235 | 発電機室 | 4 | 共用 | - | - | 機械室 | 133 | 1 | - | 0 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | ○
236 | 熱源機械室 | 4 | 共用 | - | - | 機械室 | 133 | 1 | - | 0 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | ○
237 | ＥＶホール・廊下〈東側） | 4 | 共用 | - | - | ホール・廊下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○（一部） | ○
238 | ＥＶホール・廊下〈西側） | 4 | 共用 | - | - | ホール・廊下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○（一部） | ○
239 | WC（男）（東側） | 4 | 共用 | - | - | 便所 | 13 | - | - | 0 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | 有 | 有 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○
240 | WC（女）（東側） | 4 | 共用 | - | - | 便所 | 13 | - | - | 0 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | 有 | 有 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○
241 | WC（男）（西側） | 4 | 共用 | - | - | 便所 | 13 | - | - | 0 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | 有 | 有 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○
242 | WC（女）（西側） | 4 | 共用 | - | - | 便所 | 13 | - | - | 0 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | 有 | 有 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○
243 | ACR（東側） | 4 | 共用 | - | - | 機械室 | 16 | 1 | - | 0 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | ○
244 | ACR（西側） | 4 | 共用 | - | - | 機械室 | 16 | 1 | - | 0 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | ○
245 | EPS（東側） | 4 | 共用 | - | - | 機械室 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | ○
246 | EPS（西側） | 4 | 共用 | - | - | 機械室 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | ○
247 | 階段（東側） | 4 | 共用 | - | - | 階段 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○
248 | 階段（西側） | 4 | 共用 | - | - | 階段 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○
249 | エレベータ EV1（東側） | 4 | 共用 | - | - | エレベータ | 9 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○
250 | エレベータ EV2（西側） | 4 | 共用 | - | - | エレベータ | 9 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○